## Slide 1
Deep
viberation

## Slide 2
振动来源
瞬态振动
稳态振动
机械振动 → 等效为一个随时间变化的电容 / 电荷 → 被前放当成“信号”放大
探测器电极–JFET gate 之间的极小电容（~pF）
为什么 JFET 对振动极敏感？
超高输入阻抗
极低漏电流
电容变化 ΔC ~ 10⁻¹⁶–10⁻¹⁵ F 已足够产生 keV 级等效能量
JFET 必须：
  冷却
  固定
  灌封
  避免松动
抬高：
ENC（Equivalent Noise Charge）
冷头→ 探测器杆 → JFET
典型频率：
  10–200 Hz
常见症状：
  低能噪声水平显著抬升
  inhibit 率上升
  基线 RMS 增大

## Slide 3
2号振动传感器

## Slide 4
振动幅度与温度相关

## Slide 7
联合分析温度-振动关系

## Slide 8
电厂工作时间
异常的计数率上升与振动关系不大
振动幅度呈周期性变化，且与工作时间相关
时域分析

## Slide 9
频域分析
单独看某个bin文件的FFT

## Slide 10
只取了每个信号前1000个点。太短了，频率分辨率顶多到1/（4*1000ns）= 250kHz，看不到更小的
需要做一个工作：拼接
每73个bin文件拼接一次。于是时序长度可以达到73*10000*1000*4ns=2.92s，频率分辨率可以达到0.34Hz
保存的FFT数据量太大。内存爆炸
分批处理保存
物理事例频谱查看

## Slide 11
哪怕我找到了一些频率，这些频率由于对于单个bin文件来说，根本看不到这么低的频率
无法指导 过滤掉基线含有特定频率的频率噪声的信号
频率
功率

## Slide 12
Inhibit
RT+Ge-self
Ge-self
Noise
Signal
RT：50mHz
time
Amplitude

## Slide 13
Bin ：10000events in total
RT
Inhibit
Ge-Self
0.82%
9.29%
63.89%
26%
针对目前20s的信号发生器周期来说，数据量太少，采样率太低
Min(Ch0) = 0

## Slide 15
单独一个RT对应的主放波形
信号发生器周期为20s
每 20 s 才有一次有效信号（event层面的频率是0.05hz）
每次有效信号长度 120 µs
采样点间隔 4 ns（≈250 MHz）
99.9994% 的时间是空的
FFT 会被强烈的 窗函数 / 采样门控效应 主导
50 Hz 根本不是“在 4 ns 层面振荡的东西”，而是事件级别的慢变化
层 1：事件内（120 µs，4 ns 采样）
这是高速物理过程 你可以从这里提取“特征”
层 2：事件序列（20 s 间隔，1600 s 总长）
这是低频调制/漂移/周期变化 50 Hz 只能存在于这一层
事件特征 → 时间序列 → 低频分析

## Slide 16
在 120 µs 内部 什么也看不到
改动 | 效果
把 20 s 改成 ≤10 ms | 可直接观测 50 Hz
对120μs的event进行直接fft
Hilbert变换分析：
平均瞬时频率标准差: 10.611 MHz
事件内部相位在 MHz 尺度上疯狂抖动
即使真的有 50 Hz 调制，它也已经被 MHz 级的相位噪声彻底淹没

## Slide 17
单独对120μs的进行小波变换也没有结果
Cupid 0vbb实验 低频振动 对单个信号需要去

## Slide 18
后续实验计划
1.如何把单独一个rt的event的波形量化，变成一些参数？
2.提高信号发生器的频率，使得rt事例的频率增大，从而看到我们需要看的频率信息
RMS、μ、…
例如：>100hz的rt触发的主放波形的RMS时序信号，对这个进行分析。然后和振动时间戳去对应，查看是否有关联